|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/87	                                                                                       	 17 / 02 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24 / 02 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Adet | Otoklav (Buharlı Sterilizatör) |  |  | % |
| 2 | 1 Adet | Etüv (İnkübatör) |  |  | % |
| 3 | 1 Adet | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı |  |  | % |
| 4 | 1 Adet | PH/ORP Metre |  |  | % |
| 5 | 1 Adet | Analitik Terazi 0.1mg-0.0001gr |  |  | % |
| 6 | 1 Adet | Clevenger Takım Ölçü Tipi 3 ml Balon Hacmi 2000 ml |  |  | % |
| 7 | 1 Adet | Sıcaklık Kontrollü Mantolu Isıtıcı 2000 ml Maksimum sıcaklık 400°C Sıcaklık Kontrollü Dijital PT100 sensör ve Clamp dahildir. |  |  | % |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir) |  |  |  |

NOTLAR: 2019/23013 kod nolu proje için, teklifler 24 / 02 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği ABD. Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Aysel GÜLBANDILAR 0 222 239 37 50 / 4849

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME

DİK TİP LABORATUVAR BUHARLI STERİLİZATÖRÜ (OTOKLAV)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Cihaz eczacılık, kimya, üniversitelerin araştırma, laboratuvarları, gıda, mikrobiyoloji ve kalite kontrol laboratuvarlarında, seramik, metal, sıvı ve çözeltiler gibi malzemeleri steril etmek amacıyla kullanılacaktır.

2.	Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, tekerlekli tipte olacaktır, 4 tekerleği de kilitlenebilecektir.

3.	Cihazın üst ön kısmı ve kapısı paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı, geri kalan dış yüzeyleri 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.

4.	Kullanılır hacim en az 40 litre ve (ÇapxDer.)   320 x 520 (10) mm ölçülerinde olacaktır.

5.	Kullanılır hacim 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır.

6.	Cihaz içerisinde paslanmaz çelik malzemeden yapılmış, 2 adet  (ÇapxDer.)   295 x 242 (10) mm ölçülerinde sterilizasyon sepeti olacaktır.

7.	Kapak sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

8.	Kapak contası kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilecek özellikte olacaktır.

9.	Cihaz, mikroişlemci kontrol sistemine sahip olacaktır.

10.	Cihaz göstergesi 480 x 272 çözünürlükte ve LCD tipte olacak, çalışma ve hata durumları bu göstergeden izlenebilecektir. Cihazda hata belirtme sistemi olacaktır. Cihazda oluşan herhangi bir arıza durumunda ekran zemin rengi, kırmızı renge dönerek kullanıcıyı görsel olarak uyaracaktır.

11.	Cihazda sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra işlemin bittiğine dair sesli ve görsel uyarı sistemi olacaktır.

12.	LCD ekranındaki tüm çalışma ve uyarı mesajları Türkçe olacak ayrıca cihazda 5 dilde çalışmaya imkan sağlayan  (Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça)  seçeneği olacaktır.

13.	Cihazın ekranı 4.3 inch video grafik renkli LCD ekran olacaktır. Bu ekranda;

-	Sterilizasyon hücresi sıcaklığı

-	Cidar sıcaklığı

-	Seyyar sıcaklık sensörü sıcaklığı

-	Çalışılan programın adı

-	Programın aşaması

-	Çalışılan programa ait toplam ve safha süreleri

-	Sterilizasyon hücresi sıcaklık grafiği

-	Kapı konumları

-	Alarm durumları izlenebilecektir..

14.	Cihazda en az 30.000 adet sterilizasyon çalışmasını hafızada tutma özelliği olacaktır. Bu çevrimlerden 500 adeti güncel çevrim bilgilerini 29.500 adeti özet çevrim bilgilerini içerecektir.

15.	Cihaza istenildiğinde kartuş mürekkep ihtiyacı olmayan termal tipte yazıcı takılabilecektir. Yazıcıda çıktı olarak verilen değerler :

•	Tarih-saat

•	Çalışılan programın adı

•	Safha bilgileri

•	Ön ısıtma sıcaklığı

•	Sıvı program için hücre içi numune sıcaklığı katı program için sterilizasyon hücresi sıcaklığı

•	Sterilizasyon zamanı

•	Sistemde oluşabilecek hata mesajları

•	Sterilizasyon işlemi sonunda tarih, saat ve toplam süre bilgileri

•	İşlem sonunda kullanıcı imza haznesi

16.	Cihaz üzerinde bulunan USB port çıkışı ile ;

-	Yazılım güncelleme,

-	Yapılan çalışmaların veri kaydı gerçekleştirilebilecektir.

17.	Cihaza opsiyonel yazılım sayesinde Ethernet ile uzaktan erişim sağlanabilecektir. Ethernet ile;

-	Sıcaklık değerlerine ulaşım,

-	Kapı açık kapalı konumunun izlenmesi.

-	Tüm arıza durumlarında en az 5 farklı kişiye e-mail atarak bilgilendirme yapılabilecektir.

18.	Cihazda opsiyonel yazılım sayesinde Ethernet bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilme imkanı olacaktır.

19.	Cihaza istenildiğinde RS 232 bağlantısı ile kullanıcının vereceği SIM kartın çalışacağı GSM alarm modülü takılabilecektir. Bu modül en az 5 farklı kişiye tüm hata ve arıza durumları SMS olarak gönderilebilecektir.

20.	Cihazda 2 adet sıvı, 3 adet katı olmak üzere 5 adet paket program yer alacaktır. Bu programlara erişim yetkisiz kişilerin kullanımını engellemek için 4 haneli şifre ile sağlanacaktır ve kullanıcı istediği zaman bu şifreyi iptal edebilecektir.

21.	Cihazda kullanıcı tarafından değiştirilebilen 1 adet sıvı, 1 adet katı ve 1 adet eritme olmak üzere 3 adet özel program bulunacaktır. Sıvı ve katı programlarda sterilizasyon sıcaklığı (105-135 C°), sterilizasyon süresi (1-300 dakika) olacaktır. Eritme programında eritme sıcaklığı (60-100 C°), eritme süresi  (01-60 dakika) olacaktır.

22.	Cihazda oluşmuş son 100 hata durumu ekran üzerinden takip edilebilecektir.

23.	Cihazda; sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmaz ise, stand-by sistemi devreye girecektir. Stand-by sisteminin devreye girme süresi kullanıcı isteğine göre ayarlanabilir özellikte olacaktır.

24.	Cihazda oluşan arıza durumlarının açıklamalarının yer aldığı bir yardım sayfası olacak ve bu sayfa; kullanıcıyı veya yetkili teknik servisi arızaya müdahale edebileceği şekilde yönlendirebilir bilgiler içerecektir.

25.	Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olacaktır.

26.	40-60 oC arasında ayarlanabilen ön ısıtma sayesinde başlama işlemi hızlandırılmış olacaktır.

27.	Cihazda darbeli egzos sistemi olacak,  ayrıca darbe sayısı 0-10 arasında kullanıcı tarafından programlanabilecektir.

28.	Cihazda program çalışma esnasında egzos atık tankı yerinden çıkarıldığında cihaz hata konumuna geçerek çalışmasını durduracaktır.

29.	Cihazda gecikmeli başlama, otomatik başlama işlemleri, gerçek tarih ve saat girilerek yapılacaktır

30.	Cihaz, kapısı açık iken start almayacaktır.

31.	Cihazda çalışma esnasında kapağın açılmasını engelleyecek elektromekanik kapak kilit sistemi olacaktır.

32.	Cihazda bir tanesi seyyar olmak üzere 3 adet PT-100 sıcaklık sensörü olacaktır. Cihaz sıvı program çalışmalarında seyyar sıcaklık sensörü ile sıvı içerisinden sıcaklık kontrolü yapacaktır.

33.	Cihazda hava ile soğutma sistemi sayesinde hızlı soğutma sağlanacaktır.

34.	Cihazda standartlara uygun emniyet ventili ve basınç anahtarı emniyet sistemi olacaktır.

35.	Cihazda standartlara uygun acil durdurma butonu olacaktır.

36.	Cihazda sıcaklık sensörü arızalandığında, yüksek sıcaklık sınırı dışına çıkıldığında, düşük sıcaklık sınırı dışına çıkıldığında, aşırı basınç oluştuğunda, kapı açık olduğunda, ön ısıtma sıcaklığı aşıldığında, cihaz içerisinde su kalmadığında, ısıtıcı arızalandığında uyarı sistemi olacak ve ekranda gösterilecektir.

37.	Cihazda ısıtıcılı cidar sistemi olacaktır. Buhar, hücre içerisine yerleştiren paslanmaz ısıtıcı ile sağlanacaktır.

38.	Isıtma için kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacak, mikroişlemcili kart tarafından kontrol edilecek ve kart üzerinde olmayacaktır.

39.	Cihazda sterilizasyon sonrası oluşan kondensler, kondenstop yardımıyla atılacaktır.

40.	Cihazda buhar geçişini sağlayan sistem teflon hortum kullanılarak yapılacaktır.

41.	Aşırı basınç durumunda sterilizasyon hücresindeki buharın tahliyesini gerçekleştirecek emniyet valfleri akredite kuruluş tarafından onaylı CE işareti taşıyacaktır.

42.	Sterilizasyon hücresi manometresi 0-4 Kg/cm2 aralığında basınç okuyabilir tipte, standartlara uygun olacaktır.

43.	Cihaz, 230 V / 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

44.	Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

45.	İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgeleri, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

46.	Cihaz akredite kuruluş tarafından onaylı CE işareti taşıyacak ve akredite kuruluşun numarası CE işaretinde belirtilmiş olacaktır.

47.	Cihaz Tıbbı Cihaz Yönetmeliği (MDD) 93/42/AT’ye göre Sınıf 2B olacaktır.

48.	Teklif veren firmaya ait üretici firmadan alınmış yetki belgesi olmalıdır.

ETÜV ( İNKÜBATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.

2.	Cihazın hücre hacmi en az 120 litre olacaktır.

3.	Cihaz PID mikroişlemci kontrol sistemine sahip olacaktır.

4.	Cihaz ortam sıcaklığı +5°C ile 80°C arasında çalışacaktır.

5.	Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olacaktır.

6.	Kullanılır hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark 40°C’ye kadar ±0.5°C, 40°C ile 80°C arasında ise ±1°C’yi geçmeyecektir.

7.	Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.

8.	Yapılan programı 1 dakika ile 99.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.

9.	Cihazın termostat okuma aralığı 0-80°C arasında olacaktır.

10.	Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilecektir.

11.	Cihazda yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menüye giriş olacaktır.

12.	Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenebilecektir.

13.	Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir.

14.	Cihazda saatlik veri kaydı yapıldığında 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu olacaktır.

15.	Cihazda sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve rakamsal tip olacaktır.

16.	Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları ve programlanabilir alarm limitleri olacaktır.

17.	Zamanlayıcı, ayarlanan zamanın sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sesli ve görsel sinyal verecektir.

18.	Kullanılır hacim eloksal kaplanmış alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

19.	Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen, 2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen paslanmaz çelik malzemeden yapılmış iki adet tel rafı olacaktır.

20.	Isıya dayanıklı, içerisini gözetlemeye imkan veren cam kapısı ve cam kapıyı koruyan metal kapısı olacaktır.

21.	Cam kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta, metal kapı sızdırmazlığı ise manyetik conta ile sağlanacaktır.

22.	Taze hava sirkülasyonu için ayarlanabilir bir sistemi olacaktır.

23.	Cihaz, kullanılır hacmin dış yüzeylerinden ısıtmalı olacak, kullanılır hacim içerisinde ısıtıcı olmayacaktır.

24.	Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.

25.	Emniyet termostatı 30-90oC arasında ayarlanabilir olacaktır.

26.	Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.

27.	Cihaz 230 V. 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

28.	Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

29.	İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

30.	Cihazın TS 5151 belgesi olacaktır.

31.	Cihaz CE işareti taşıyacaktır.

- ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda ısıtıcı plakalar tüm yüzeyde eşit ısı dağılımını sağlayan alüminyum alaşım ve üzeri aside dayanıklı özel boya ile kaplı olmalıdır

- Cihazın karıştırma hızı 1500 rpm‘e  kadar ayarlanabilir olmalıdır

- Cihazın ısıtma plakasının sıcaklığı oda sıcaklığından 370 C a kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazın en az 155 mm çaplı bir ısıtma yüzeyine sahip olabilmelidir.

- Cihaz 15 litreye kadar sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazda hız ve sıcaklık değerleri ayrı düğmelerle manuel olarak ayarlanabilmelidir ve bu düğmeler ön panelde yer almalıdır

- Cihaz şu fonksiyonlara sahip olmalıdır: Sadece ısıtma,  sadece karıştırma, ısıtma ve karıştırma birlikte.

- Cihazın ön panelinde ayarlanan hız ve sıcaklık değerlerine ulaşıldığını gösterir ışıklı uyarı lambaları bulunmalıdır.

- Cihazda güç tüketimi en az 630 W olmalıdır.

- Cihazın 1 yıl ücretsiz bakım onarım, bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisine sahip olmalıdır.

- 220V/50Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz ISO 9002 belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı firmasının temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- MULTİ PARAMETRE pH / DO/ TDS / EC / Tuzluluk Ölçer

- TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. pH Aralığı :-2.000 ila 16.000 pH, -2.00 ila 16.00 pH, ± 1000 mV

2. pH Çözünürlüğü : 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV

3. pH Doğruluğu : ± 0.2 mV, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH

4. pH Kalibrasyonu : 5 nokta (Standart mod)

5. pH Sıcaklık Telafisi : ATC: -5.0 ila 100.0ºC; 23.0 ila 212.0 ° F *

6. EC Aralığı : 0.00 ila 29.99 μS / cm, 30.0 ila 299.9 μS / cm, 300 ila 2999 μS / cm, 3.00 ila 29.99 mS / cm, 30.0 ila 200.0 mS / cm, 500.0 mS / cm'ye

7. EC Kararı :  0.01 uS / cm, 0.1 uS / cm, 1 uS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm

8. EC doğruluğu :Okumanın ±% 1'i (± 0,05 μS / cm veya 1 basamak, hangisi daha yüksekse)

9. EC Kalibrasyonu : 1 nokta ofset kalibrasyonu (havada 0.00 μS / cm), EC standardı 84 μS / cm, 1413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm ve 111.8 mS / cm'de 1 nokta eğim kalibrasyonu

10. AT Sıcaklık Telafisi : ATC (0,0 - 100,0ºC; 32,0 - 212,0 ° F), NoTC

11. TDS Aralığı :  15 ila 1499 g / L, 15.0 ila 100.0 g / L, 400.0 g / L'ye kadar, 0.00 ila 14.99 ppm (mg / L), 15.0 ila 149.9 ppm (mg / (mutlak TDS) **, 0.80 dönüşüm faktörü

12. TDS Çözünürlük : 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g / L, 0.1 g / L

13. TDS Doğruluğu : Okumanın ±% 1'i (± 0,03 ppm veya 1 basamak, hangisi daha büyükse)

14. TDS Kalibrasyonu : EC kalibrasyonuyla

15. TDS Dönüşüm Faktörü : 0.40 ila 0.80

16. Tuzluluk Aralığı :  0.0 ila% 400.0 NaCl, 2.00 ila 42.00 PSU, 0.01 ila 42.00 PSU, 0.0 ila 80.0 g / L

17. Tuzluluk Çözünürlüğü :  % 0.1 NaCI, 0.01 PSU, 0.01 g / L

18. Tuzluluk Doğruluğu : Okumanın ±% 1'i

19. Tuzluluk Kalibrasyonu : 1 puan HI 7037L% 100 NaCl deniz suyu standardı ile (EC kalibrasyonuyla diğer ölçekler)

20. DO Aralığı : 0.00 ila 45.00 ppm (mg / L), 0.0 ila% 300.0 doyum

21. DO Çözünürlüğü :0.01 ppm,% 0.1 doygunluk

22. DO Doğruluğu : ± 1 haneli, okumanın ±% 1,5'i

23. Kalibrasyon  :% 0 (HI 7040 çözeltisi) ve% 100 (havada) bir veya iki nokta

24. Sıcaklık Dengesi : ATC: 0 ila 50 ºC; 32.0 - 122.0 ° F

25. Tuzluluk Kompenstaion : 0 ila 40 g / L (1 g / L çözünürlükte)

26. Rakım Yüksekliği Tazminatı : -500 - 4000 m (100 m çözünürlük ile)

27.  Sıcaklık aralığı :-20.0 ila 120.0 ºC, -4.0 ila 248.0 ° F

28. Sıcaklık Çözünürlüğü : 0,1 ° C, 0,1 ° F

29. Sıcaklık Doğruluğu : ± 0,5 ° C, ± 0,9 ° F

30. Veri kaydetme :1000 günlük veri kaydı tutarında saklamanıza izin verir. GLP verileri, tarih ve saati içerir.

31. Bağlantı  :  Şarj ve PC bağlantısı için 1 mikro USB bağlantı noktası, depolama için 1 USB bağlantı noktası

32. Çevre :0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F), RH maksimum% 95 yoğunlaşmayan

33. Garanti : Cihaz 2 yıl, Prob 6 ay

34. Menşei : Almanya

Sipariş bilgileri :  pH kiti şunları içerir: cam gövde, sıcaklık sensörü ile doldurulabilir pH elektrotu, pH 4 tampon çözelti poşetleri, pH 7 tampon çözelti poşetleri, pH 10 tampon çözelti poşetleri, elektrot temizleme çözeltisi poşetleri, USB kablosu, elektrot tutuculu tezgahüstü yerleştirme istasyonu, duvar 5 vidalı güç adaptörü, kullanım kılavuzu ve kalite belgesi.

- ANALİTİK TERAZİ 0,1 mg TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 220 gr dır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 gr dır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,0001 gr dır.

- Cihazın doğrusallığı +/- 0,0002 gr dır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 4 saniyedir.

- Cihazın ekranı VFD (Vakum Florasan Ekran) yeşil ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı dairelsel 80 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk)210/340/345 mm dir.

- Cihazın net ağırlığı 5,9 kg dir.

- Cihazın kasası antimanyetik özel çeliktir.

- Cihaz Force Magnetic tartım sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz tam otomatik dahili kalibrasyon sistemi olmalıdır. Sıcaklık değişimlerinde ve zamana bağlı olarak kalibrasyonu olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,oz,lb,ct,c.m.,tlh,tlm,tlt,mo,t, Bht gibi farklı birimlerde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda parça sayma, NET toplam, Add-Up toplam, Dozaj programı, hayvan tartımı, yüzde tartım  özeliği olmalıdır.

- Herhangi bir tuş kullanarak dört birim ekrana çağırılabilir.

- Cihazda saat tarih özelliği olmalıdır.

- Cihazda kalibrasyon uyarığı sistemi vardır.

- İstenildiği takdirde cihaza yoğunluk kiti bağlanabilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihazın alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaz GLP/GMP uyumlu olmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa karşı şifre koruması olmaldır.

- Cihaz 5....+40 C arasında çalışabilir.

- Cihazda kullanım için 5 tuşlu olmalıdır.

- Cihazın duyarlılık 10...30°C 2 ppm / °C olmalıdır.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RJ 45ınterface çıkışı olmalıdır.

- Cihaza opsiyonel olarak barkod okuyucu, ikinci ekran, Smart Box, Input-Output, Analog veri çıkışı gibi cihazlar bağlanabilmelidir.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı vardır.

- Cihazda IQ-OQ-PQ dokümantasyon olmalıdır.