|  |  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10] 375                                   		              	     05/04/2018

Konu	: Yaklaşık maliyet  							        	        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 16 / 04 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

| S.N | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | MİKT. | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV ORANI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KEMİLÜMİNESANS JEL DÖKÜMANTASYON CİHAZI | 1 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5529’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2011K120270 (Kalkınma Bakanlığı) kod nolu proje için, teklifler  16.04.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir.

- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

- KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501

- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5525-5526-5523  Fax: 0 222 239 39 03

_Teknik Bilgi İçin: ARUM - Prof Dr Vural BÜTÜN  0 222 239 37 50 / 6400

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5523-5526

26040 Eskişehir									fax(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

KEMİLÜMİNESANS JEL DÖKÜMANTASYON CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Sistem çok olmalı ve aynı cihazda kemilüminesans, western blot membranların görüntülenmesine uygun olmalıdır.

- Sistem soğutmalı kamera, karanlık oda, görüntü yakalama ve analiz programı ile bilgisayar, dokunmatik ekran veya iPad’den oluşmalıdır.

- Cihaz kompakt karanlık oda, UV trasillüminatör çalışma istasyonu, CCD kamera ve kantitatif analizi ve dokümantasyonu gerçekleştirecek yazılımdan oluşmalıdır ve böylelikle real-time görüntüleme yapabilmelidir.

- Cihaza örnek yerleştirme alanı en az 210mm x 160mm olmalıdır.

- Cihaz, Uv trasillüminatör (312nm) ve Beyaz ışık (470nm-635nm arası) eksitasyon kaynağı kullanabilmelidir.

- Cihaz 4 farklı illuminasyon moduna sahip olmalıdır. Kemilüminesans, UV Floresan, epibeyaz ışık Standart olarak sunulmalıdır.

- UV transillüminatör güvenli bir çekmecede bulunmalı ve bu sayede kullanıcı UV’ye maruz kalmadan jeller kolaylıkla yerleştirilmelidir.

- Cihaz peltier sistem soğutmalı  CCD kameraya sahip olmalıdır ve en az -25 0C ye kadar soğutma sağlayabilmelidir.  -25 0C ye inme süresi 5 dk  dan kısa olmalıdır.

- Görüntü rezolüsyonu en az 5 Megapiksel olmalıdır.

- Kamera diyafram açıklığı değeri en fazla 0.85 olmalıdır.

- Cihaz otomatik görüntüleme yapabilmelidir( Otomatik exposure, manuel fokuslama ya da herhangi bir kalibrasyona ihtiyaç duymadan) ve 3 farklı görüntüleme moduna sahip olmalıdır, (Otomatik, yarı otomatik, manuel)

- CCD kameranın dinamik aralığı en az 4.0 order magnitude olmalıdır.

- Exposure time 1/100 saniye ile 10 saat arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz, minimum ve maksimum kontrast değerlerini elle ayarlayabilmeye olanak sağlayabilir olmalıdır.

- Cihazla beraber dökümantasyon ve kantitasyon için bir software verilmelidir.

- Software 1-D elektroforez jelleri, western blotlar, dot blotlar ve slot blotların analizini yapabilecek esnekliğe sahip olmalıdır.

- Software kemilüminesans, floresan, kolorimetrik örneklerini ve jel dökümantasyon sistemlerinin görüntülediği, sakladığı fotoğrafları değerlendirebilmelidir.

- Point to point semilog, quadratic, Elder-Southern, cubic, logistic, cubic spline ve linear  olmak üzere hızlı molekül ağırlığı değerlendirmeleri yapabilmelidir.

- Yazılım tüm çalışma dosyasını (görüntüleme, sonuçlar, raporlar) bir protokol dosyası içerisinde saklayabilmelidir. Protokoller değiştirilebilir, tekrar kaydedilebilir, tekrar kullanılabilir ve çoklu kullanıcılar arasında paylaşılabilir olmalıdır. Farklı protein markerleri sistem içerisine yüklenebilmelidir.

- Western blot görüntülemelerinde sistem otomatik olarak markeri alınan görüntüye ekleyebilmelidir.

- Cihazın aşağıda özellikleri belirtilen yazılımı olmalıdır.

a. Çeşitli deneylerden elde edilen jel görüntüleri paylaşılabilmeli ve karşılaştırılabilmelidir.

b. Bütün karşılaştırılan setler ve spot dataları excel uyumlu dosyalar olarak gönderilebilmelidir.

c. Network çalışma seçeneği sayesinde uygunluk arttırılabilmeli ve bu sayede maksimum fayda sağlanmalıdır.

d. Jel görüntülerini en doğru karşılaştırmalı sonuçlar için normalize edebilmelidir.

e.  Jel içinde karmaşık istatiksel ve kantitatif analizler yapabilmelidir.

f. Değişik proteinlerin kolay tanımanabilmesini sağlayan görüntüdeki spotları ilişkilendiren “scatter plot” özelliği olmalıdır.

g. Sanal jel özelliği sayesinde değişik izoelektrik veya molekül ağırlığı değerlerine sahip jel görüntülerini tek bir jel üzerinde  gibi gösterebilmelidir.

h. Alınan görüntü üzerine değiştirilebilen font ve ölçülerde yazı sembol işlenebilmelidir. Bu sayede akademik yayınlarda kullanılabilmelidir.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl ücretsiz servis garantisi ve en az 10(on) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi altında olmalıdır.

- Cihazın servis süresi kullanım süresi boyunca 10(on) iş gününü aşmamalı, aşacak durumlarda firma muadil yedek bir ürün temini yapmalı ya da gerekli ihtiyaçları karşılayacak bir laboratuvar/merkeze yönlendirme yapabilmelidir.

- Teklif veren firma  TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale komisyonuna sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.

- Sistem aşağıda bulunan ekipmanlar ile beraber teslim edilmelidir.

  - Küçük Boy Dik Tip Elektroforez, Blotlama Sistemi (detaylar aşağıdadır)

  - Büyük Boy Dik Tip Elektroforez, Blotlama Sistemi (detaylar aşağıdadır)

  - Elektroforez Güç Kaynağı (detaylar aşağıdadır)

  - Semi-Dry Blotlama Sistemi (detaylar aşağıdadır)

- Küçük boy dik tip elektroforez, blotlama sistemi ,

- Cihaz SDS-PAGE, Native PAGE, Gradient ve Second Dimension çalışmalarına uygun olmalıdır. Protein ve nükleik asitlerin ayrımını yapmalıdır.

- Cihaz dört jelle aynı anda çalışmaya uygun olmalıdır. Bunun için gerekli tüm aparatlar verilmelidir.

- Cihazın jel ölçüleri en az 8x8.5 cm (w x h) olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte gel casting modülü ve soğutma paketi verilmeli ve bu sayede rahat ve hızlı jel dökümü sağlanmalı ve daha hızlı yürütme yapmalıdır.

- Cihazın minimum tampon hacmi 250 ml, maksimum tampon hacmi 1200 ml olmalıdır.

- Kuvvetlendirilmiş akrilik malzemeden yapılmalıdır.

- Konnektör bağlantıları ve terminaller korozyona uğramayacak altın kaplı olmalıdır.

- Değiştirilebilir korumalı platin elektrotlu olmalıdır. Sistem güvenlik kurallarına uygun şekilde tasarlanmış kapağa ve elektrot bağlantılarına sahip olmalıdır.

- Cihaz sahip olduğu ultra soft silikon sayesinde cam plate’leri daha iyi tutarak tamamıyla sızdırmaz özelliğe sahip olmalıdır.

- Cihazla birlikte verilen electroblotting modül ile blotlama çalışması yapılabilmelidir.

- Blotlama ünitesi ayrı bir tanka gerek duyulmadan, dikey elekroforez çalışmalarında kullanılan tanka uyumlu olmalıdır.

- Cihaz 10 x 10 cm ölçülerinde en az 5 set cam plate, en az 2 adet 12 örneklik tarak, soğutma paketi, dummy plate ve casting base modülü içermelidir.

- Cihaz tankı mekanik etkilere karşı sağlam akrilikten yapılmış olmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl ücretsiz servis garantisi ve en az 10 (on) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi altında olmalıdır.

- Cihazın servis süresi kullanım süresi boyunca 10(on) iş gününü aşmamalı, aşacak durumlarda firma muadil yedek bir ürün temini yapmalı ya da gerekli ihtiyaçları karşılayacak bir laboratuvar/merkeze yönlendirme yapabilmelidir.

- Cihazı sağlayan firma üreticiden alınmış yetkili satıcı belgesini sunmalıdır.

- Büyük boy dik tip elektroforez, blotlama sistemi,

- Cihaz, SDS-Page, Gradient, Native PAGE, Nükleik Asit Ayrımı, Elektroblotting çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Hem hazır jel hem de hazırlanan jeller yürütülebilmelidir.

- En az 4 jel aynı anda yürütülebilmelidir.

- 16 x 17.5 cm jel ölçülerinde çalışma yapabilmelidir. Plate ebatları 20 x 20 cm olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte gel casting modülü ve soğutma paketi verilmelidir ve bu sayede rahat ve hızlı jel dökümü sağlanmalı ve daha hızlı yürütme yapmalıdır.

- Cihazın minimum tampon hacmi 5300 ml, maksimum tampon hacmi 6400 ml olmalıdır.

- Cihaz ile jel başına en az 48 örnek ve maximum 192 örnek çalışmalıdır.

- Cihazla birlikte UV ışıkta görülebilir olan florometrik cetvel verilmelidir.

- Konnektör bağlantıları ve terminaller korozyona uğramayacak altın kaplı olmalıdır.

- Sistem güvenlik kurallarına uygun şekilde tasarlanmış kapağa ve elektrod bağlantılarına sahip olmalıdır.

- Cihaz sahip olduğu ultra soft silikon sayesinde cam plate’leri daha iyi tutarak tamamiyle sızdırmaz özelliğe sahip olmalıdır.

- Cihazla birlikte verilen electroblotting modül ile  blotlama çalışması yapılabilmelidir.

- Sistem aşağıda belirtilen cihaz ve parçalarından oluşmalıdır:

  - 1 adet ana tank

  - 1 adet Jel koşturma ünitesi,

  - 1 adet PAGE jel ünitesi en az 4 jel kapasiteli

  - 1 adet eletroblotting ünitesi (en az 4 blot kapasiteli),

  - 18 tane fiber pads

  - 1 adet jel dökme kalıbı

  - 20 x 20 cm ölçülerinde en az  1 set cam plate

  - En az 4 adet 24 örneklik tarak

  - Soğutma paketi,

  - Dummy plate

  - Casting base modülü içermelidir.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl ücretsiz servis garantisi ve en az 10(on) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi altında olmalıdır.

- Cihazın servis süresi kullanım süresi boyunca 10(on) iş gününü aşmamalı, aşacak durumlarda firma muadil yedek bir ürün temini yapmalı ya da gerekli ihtiyaçları karşılayacak bir laboratuvar/merkeze yönlendirme yapabilmelidir.

- Güç kaynaği teknik özellikleri

- Cihaz yatay ve dikey elektroforez sistemleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz 5-300volt özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz en az 300 watt özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz 10-3000 miliamper özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz 4 adet yatay çıkışa sahip olup 4 adet jel tankı ile aynı anda çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olup voltaj ve akım değerleri ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz yüksek voltaj, elekrod ve soketlerin tam olarak yerleşmemesi gibi durumlarda otomatik akım kesme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz sayaç ve alarm fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz ekranı 2.6" LCD, 2 line olmalıdır.

- Cihaz program sonunda sesli alarm özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz sabit voltaj ve akım vermelidir.

- Cihaz 1-9999 dakika sabit moda ve alarm fonksiyonuna ve ya 1 – 999 dakika arasında ayarlanabilen zamanlama  ve alarm fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz boyutları en fazla 19 x 30.5 x 9.5 cm ölçülerinde olamlıdır.

- Cihazın EN-61010-1 ve CE standartlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz, hafızasında 30 adet program saklayabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl ücretsiz servis garantisi ve en az 10(on) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi altında olmalıdır.

- Cihazın servis süresi kullanım süresi boyunca 10(on) iş gününü aşmamalı, aşacak durumlarda firma muadil yedek bir ürün temini yapmalı ya da gerekli ihtiyaçları karşılayacak bir laboratuvar/merkeze yönlendirme yapabilmelidir.

- Semi-dry blotlama sistemi teknik özellikleri

- Cihaz moleküler biyoloji laboratuvarlarında Western, Southern ve Northern blotlama çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Cihaz entegre güç kaynağına taşımalıdır. Ayrıca bir güç kaynağına ihtiyaç olmamalıdır.

- Cihaz yatay konfigürasyonuyla, buffer tankına ihtiyaç duymadan blotlama işlemini tamamlayabiliyor olmalıdır.

- Cihaz aynı anda dört mini jelden veya iki midi jelden blotlama yapabiliyor olmalıdır.

- Cihaz, en az 21 x 26 cm çalışma alanını bulundurabiliyor olmalıdır.

- Cihaz en hızlı modda polyacrylamide jelleri 1 saatten kısa sürede blotlayabiliyor olmalıdır.

- Cihaz mini ve midi boyutlarında, 0.2 μm PVDF ve 0.2 μm Nitrocellulose transfer paketleri ile çalışabiliyor olmalıdır. Bu sayede her blotlamada yaklaşık aynı verimlilik alınabilmesi sağlanabiliyor olmalıdır.

- Sistemle birlikte aşağıdaki sarf ve aksesuarlar verilmelidir.

  - En az 25 (yirmibeş) adet en az 20x26cm ebatlarında blotlama kağıdı

  - En az 50 (elli) adet en az 20x26cm ebatlarında gözenekli selefon

  - En az 2 (iki) adet en az 20x26cm ebatlarında maske

  - En az 1 (bir) adet güç kablosu

- Cihaz, içesinde blotting paper ve cellophane gibi ekipmanlar ile birlikte set halinde satılmalıdır.

- Cihaz, otomatik durma özelliğini bulundurabiliyor olmalıdır. Bu sayede ortamda buffer tükenmesi durumunda, transer otomatik durabiliyor ve aşırı ısınma önlenebiliyor olmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl ücretsiz servis garantisi ve en az 10(on) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi altında olmalıdır.

- Cihazın servis süresi kullanım süresi boyunca 10(on) iş gününü aşmamalı, aşacak durumlarda firma muadil yedek bir ürün temini yapmalı ya da gerekli ihtiyaçları karşılayacak bir laboratuvar/merkeze yönlendirme yapabilmelidir.

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- Cihaz kemilüminesans ve UV görüntülemeyi ayrı bölmeler üzerinde gerçekleştiren farklı yüksekliklerde görüntü alabilecek 2 adet bölmeden oluşmalıdır. Bu farklı görüntüleme modları için 2 adet farklı tepsi ve 1 adet tepsi ekine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hem kontaminasyon önlenmeli hem de farklı boyutlardaki jel ve membranların görüntülenmesi ve odaklanması sağlanmalıdır. Söz konusu hususları temin eden sistemi öneren firmalara yüzde beş nisbi ağırlık uygulanacaktır (nisbi ağırlık %5).

- Cihaz bir üst sisteme güncellendiğinde sistemin ana parçaları değişmemeli, kullanıcıya ciddi mali yük getirmemelidir.  Söz konusu hususları temin eden firmalara yüzde beş nisbi ağırlık uygulanacaktır (nisbi ağırlık %5).

- Protein ekspresyon çalışmalarında kinetik ölçümü zamana bağlı değiştiğinden sistem uzun zaman aralığında çekim yapabilmeyi sağlayabilmelidir. Bu nedenle southern blot çalışmalarında geçerli olacak şekilde exposure zamanı 10 saate kadar yapabilen sistemi öneren firmalara yüzde iki nisbi ağırlık uygulanacaktır (nisbi ağırlık %2).

- Sistem beraberinde gelen yazılım sayesinde 2D jel elektroforez çalışmalarında spot analizleri yapabiliyor olmalıdır. Bu özellikteki yazılımı sunabilen firmalara yüzde üç nisbi ağırlık uygulanacaktır (nisbi ağırlık %3).